温湿度巡检仪校准系统详细使用说明书

用户操作与数据管理指南

软件版本：1.0.0

文档版本：1.0

编制日期：2026年9月11日

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 温湿度巡检仪校准系统 |
| 支持规范 | JJF 1101-2019 环境试验设备温度湿度参数校准规范；JJF 1376-2012 箱式电阻炉校准规范 |
| 通讯方式 | Modbus RTU，RS232 或 USB 转串口 |
| 数据存储 | 本地 CSV 文件 |
| 交付文件 | 校准原始记录 Excel；校准报告 Word |

目录

阅读说明

1 软件概述

2 快速操作流程

3 安装与启动

4 本地账户与登录

5 主界面和状态信息

6 正式使用前准备

7 系统设置

8 创建校准任务

9 校准工作台

10 结果与报告

11 历史记录

12 本地数据和文件结构

13 数据备份与恢复

14 常见故障处理

阅读说明

本说明书用于指导操作人员完成软件安装、账户登录、标准器资料维护、校准任务配置、巡检仪连接、实时测量、正式采样、结果复核、报告生成、历史查询和数据备份。软件把一次校准组织为连续的三步流程：任务配置、校准工作台、结果与报告。

本软件按照当前实现范围辅助执行 JJF 1101-2019 和 JJF 1376-2012 的单工况校准。规范原文、实验室质量体系和被校设备技术要求仍是最终业务依据。软件计算结果不能替代校准员、核验员的专业判断和报告签发。

1 软件概述

1.1 主要用途

本软件连接温湿度巡检仪并读取最多 50 路温度、10 路湿度数据。系统根据任务中的测点数量选择参与显示和计算的通道，每轮完整设备响应形成一组实时数据。操作人员在实时趋势稳定后，可以不停止测量而直接启动正式校准采样。

软件提供以下功能：

按两项规范自动联动校准项目、容积分档、布点、中心点、稳定条件和采样计划；

读取巡检仪完整温度块和湿度块，并显示动态测点矩阵；

显示中心测点趋势、设定值、时间轴、温湿度双纵轴和异常通道信息；

自动保存普通实时测量数据和正式校准样本；

计算偏差、均匀度、波动度或稳定度、炉内最大温差和扩展不确定度；

从本地 CSV 生成 Excel 原始记录和 Word 校准报告；

查询已完成、已中断和保存异常的历史作业；

提供本地账户、记住密码、运行日志、操作记录和异常启动恢复。

1.2 当前支持范围

| 项目 | 支持范围 |
| --- | --- |
| 环境试验设备 | JJF 1101-2019 温度参数或温湿度参数单工况校准 |
| 箱式电阻炉 | JJF 1376-2012 温度参数单工况校准，最高 1300 ℃ |
| 温度传感器 | Pt100、Cu50、Cu100、K 型、S 型、E 型、J 型、T 型热电偶及其他自定义类型 |
| 温度通道 | 最多 50 路 |
| 湿度通道 | 最多 10 路 |
| 报告形式 | Excel 校准原始记录；Word 校准报告 |
| 数据形式 | UTF-8 BOM CSV、JSON 配置、XLSX 和 DOCX |

2 快速操作流程

| 阶段 | 页面 | 操作 | 形成的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 输入本机账户和密码 | 进入主程序 |
| 2 | 任务配置 | 选择规范、校准项目、容积分档和当前工况 | 自动生成规范默认布点与采样计划 |
| 3 | 系统设置 | 维护实验室和标准器长期资料 | 新任务可引用的标准器资料 |
| 4 | 任务配置 | 补充现场条件并保存任务 | 冻结任务快照并进入工作台 |
| 5 | 校准工作台 | 连接巡检仪并开始实时测量 | 实时矩阵、趋势和实时 CSV |
| 6 | 校准工作台 | 确认稳定并启动校准采样 | 按计划间隔保存正式样本 |
| 7 | 结果与报告 | 复核结果并生成文件 | Excel 原始记录和 Word 报告 |
| 8 | 历史记录 | 查询、打开或再次生成报告 | 完整本地作业归档 |

首次正式使用时，应先在任务配置页选择规范，再点击维护标准器资料。系统设置会自动沿用任务页所选规范，不需要再次选择。

3 安装与启动

3.1 运行环境

64 位 Windows 10 或 Windows 11；

可用的 RS232 串口或已安装驱动的 USB 转串口设备；

建议屏幕分辨率不低于 1366 × 768；

使用报告功能时，电脑应安装可打开 XLSX 和 DOCX 的 Microsoft Office 或 WPS；

使用串口前应关闭串口调试助手和其他可能占用同一 COM 口的软件。

3.2 安装程序

1.  找到 UpperComInspectionInstrument2022-Setup-1.0.0.exe。

2.  双击安装程序并按向导完成安装。默认安装目录为 %LocalAppData%\Programs\UpperComInspectionInstrument2022，不需要管理员权限。

3.  从桌面或开始菜单启动温湿度巡检仪校准系统。

3.3 便携包

便携压缩包为 UpperComInspectionInstrument2022-1.0.0-win-x64.zip。必须完整解压后运行主程序，不能只复制一个 EXE。安装版和便携版使用同一个 Windows 用户的数据目录和本机配置目录。

3.4 覆盖升级和卸载

覆盖升级前应停止采集、退出程序并备份业务数据。直接运行新版本安装程序即可覆盖原安装目录。Windows 卸载只删除程序文件、快捷方式和卸载登记，不会删除业务数据、本地账户或系统设置。

4 本地账户与登录

4.1 首次注册

首次启动且电脑上没有账户时，系统自动显示注册页面。

1.  输入 2 至 32 位用户名。

2.  可填写显示名称。

3.  输入至少 8 位并同时包含字母和数字的密码。

4.  再次输入确认密码。

5.  点击创建账户，注册完成后返回登录页面。

4.2 登录和记住密码

输入用户名、密码后点击登录。勾选记住密码后，系统保存用户名和密码，下次启动只自动填充，不会自动点击登录。

4.3 忘记密码

点击忘记密码重新注册，系统切换到重新注册页面。重新注册成功后，原账户立即失效，旧的记住密码内容被清除。该操作不会删除校准数据、历史报告和系统设置。

4.4 注销

主窗口右上角显示当前用户。点击注销会返回登录页面。若正在采集，软件会提示停止采集；未完成的正式校准作业将按中断状态保存。5 主界面和状态信息

5.1 一级导航

| 菜单 | 用途 |
| --- | --- |
| 实时采集与校准 | 进入任务配置、校准工作台或当前结果流程 |
| 历史记录 | 查询本地作业并打开 Excel 或 Word |
| 系统设置 | 维护实验室、标准器、证书和通道修正等长期资料 |

5.2 页面切换规则

进入校准工作台后，切换到历史记录或系统设置不会停止后台实时采集，也不会清空实时矩阵和趋势。返回实时采集与校准时，系统复用当前工作台实例。

采集运行期间不能直接返回任务配置修改测点和通道。如果需要修改任务，应先暂停实时测量，再返回任务配置。保存的新任务参数会使旧矩阵失效，工作台按新测点数重新开始显示。

5.3 常见状态

| 状态 | 含义 | 操作建议 |
| --- | --- | --- |
| 未连接 | 串口尚未打开 | 选择串口并点击连接巡检仪 |
| 串口已打开 | COM 口打开成功，但尚未收到合法设备响应 | 核对从站地址、波特率、接线和供电 |
| 设备已响应 | 已收到完整合法响应 | 可以开始或继续实时测量 |
| 实时测量中 | 正在形成实时数据组 | 观察矩阵、趋势和数据质量 |
| 正式校准采样 | 正在按任务间隔保存正式样本 | 不要修改任务、断开设备或占用数据文件 |
| 已中断 | 正式样本未达到计划数量 | 保留已有数据，重新建立任务后完成校准 |
| 保存异常 | 本地文件写入失败 | 检查磁盘空间、目录权限和文件占用 |

6 正式使用前准备

6.1 设备和连接检查

1.  确认巡检仪、传感器、被校设备和电脑供电正常。

2.  按实际布点完成温度和湿度通道接线，并记录通道与空间测点对应关系。

3.  在 Windows 设备管理器中确认 USB 转串口设备和 COM 口编号。

4.  关闭所有可能占用该串口的软件。

5.  核对巡检仪使用的波特率和从站地址。

6.2 标准器资料检查

正式采样前，系统会检查标准器名称、证书编号、有效期、分辨力、证书扩展不确定度 U、包含因子 k 和规范要求的能力字段。证书过期或参数不完整时，实时测量仍可继续，但正式校准按钮不可用。

6.3 数据目录检查

默认业务目录为 %UserProfile%\Documents\温湿度校准数据。确认磁盘空间充足并且当前 Windows 用户具有写入权限。采集期间不要用 Excel 或 WPS 长时间打开正在写入的 CSV 文件。

7 系统设置

7.1 进入方式和规范联动

推荐在任务配置页先选择 JJF 1101-2019 或 JJF 1376-2012，再点击维护标准器资料。系统设置页自动显示该规范需要的字段，从左侧菜单直接进入系统设置时，如果当前正在任务配置页，系统优先使用页面上尚未保存的规范选择；其他情况下使用当前已保存任务的规范。

7.2 实验室与标准器身份

| 字段 | 是否必填 | 填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 实验室名称 | 是 | 用于报告首页和签发信息 |
| 实验室地址 | 是 | 填写正式地址 |
| 标准器名称 | 是 | 与证书名称一致 |
| 证书编号 | 是 | 与当前有效证书一致 |
| 有效期至 | 是 | 不能早于当前日期 |
| 型号规格 | 否 | 按铭牌或证书填写 |
| 出厂编号 | 否 | 按铭牌或证书填写 |
| 校准机构 | 否 | 填写证书签发机构 |
| 机构地址 | 否 | 需要进入报告时填写 |

7.3 测量能力和规范固定值

温度量程、湿度量程和分辨力应按实际标准器证书或说明书填写。系统会根据任务规范自动显示并锁定下列固定要求：

| 规范 | 自动填入的只读内容 | 仍需人工维护的主要内容 |
| --- | --- | --- |
| JJF 1101-2019 | 温度 MPE ±(0.15 ℃ + 0.002×∣t∣)；湿度 MPE ±2.0 %RH | 实际量程、温湿度分辨力、证书 U、k、稳定性变化和通道修正 |
| JJF 1376-2012 | 测温仪器 0.02 级；廉金属热电偶不低于 1 级；贵金属热电偶不低于 2 级 | 实际温度量程、温度分辨力、证书 U、k 和温度通道修正 |

7.4 证书不确定度

扩展不确定度 U 和包含因子 k 取自标准器校准证书。软件还会结合重复性、分辨力以及相邻校准修正值最大变化等分量计算最终扩展不确定度。

7.5 通道修正

通道修正格式为 通道号:修正值，多项之间使用英文逗号。例如：

1:0.02,2:-0.01,5:0.03

温度最多填写 1 至 50 通道，湿度最多填写 1 至 10 通道。修正值正负号必须与证书一致。未填写的通道修正值按零处理。

7.6 保存和任务快照

点击保存系统资料后，设置写入本机配置。新建或重新保存任务时，软件把当时的标准器资料复制为任务快照。之后修改系统设置不会自动改变已经建立的任务和历史作业。

如果工作台提示标准器资料已变化或无效，可点击同步维护标准器资料。同步只更新当前任务的标准器快照，不会中断实时测量或清空矩阵8 创建校准任务

8.1 校准依据

任务配置是流程第一步。依次选择校准规范、校准项目、容积分档和校准点方案。

| 字段 | JJF 1101-2019 | JJF 1376-2012 |
| --- | --- | --- |
| 校准项目 | 温度参数或温湿度参数 | 炉温参数 |
| 容积分界 | 工作空间小于等于或大于 2 m³ | 测温区小于等于或大于 0.15 m³ |
| 校准点方案 | 用户常用点；客户指定点 | 实际常用温度；客户指定温度 |
| 设定温度范围 | -80 ℃ 至 300 ℃ | 0 ℃ 至 1300 ℃ |
| 设定湿度范围 | 温湿度任务为 10 %RH 至 100 %RH | 不适用 |

客户指定校准点时，必须在偏离或自定义说明中记录客户要求。

8.2 被校设备与委托信息

该区域默认折叠，字段在连接、实时观察和计算阶段均为可选。正式出具报告前，应按实验室制度补齐委托单位、地址、校准地点、设备名称、制造厂、型号规格、出厂编号、校准日期、校准员和核验员。

不填写设备名称时，作业仍可建立，目录使用通用设备名称。报告签发前应补齐并复核这些信息。

8.3 JJF 1101 校准点与布点

| 容积 | 温度默认点数 | 温度中心点 | 湿度默认点数 | 湿度 O 点建议通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小于等于 2 m³ | 9 | 5 | 3 | CH3 |
| 大于 2 m³ | 15 | 15 | 4 | CH4 |

默认方案采用上层、中层、下层空间布点。各点距内壁通常为对应边长的十分之一，受风道影响时可调整，但不应超过 500 mm。湿度 A、B、C、O 与巡检仪通道的实际对应关系由接线决定，软件提供的是建议通道，必须现场核对。

布点方式包括规范默认空间布点、按实际工作位置调整和极端容积按需调整点数。选择可自定义方式后，温度点数、湿度点数和中心点可以修改，但必须填写布点说明。改变规范默认点数还必须填写偏离原因、依据和实际点数。

只有工作空间容积小于 0.05 m³ 或大于 50 m³ 时，才允许使用 JJF 1101 极端容积点数调整。此时必须完整填写工作区长、宽、高，软件会计算体积并校验容积分档。

点击查看布点图可以查看与容积分档对应的规范图示。数字表示温度测点，字母表示湿度测点，O 点位于中层几何中心。

8.4 JJF 1376 校准点与布点

| 测温区容积 | 默认温度点数 | 中心或监控点 | 默认布点特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小于等于 0.15 m³ | 5 | 3 | 一个几何中心监控点和四个规定端角点 |
| 大于 0.15 m³ | 9 | 9 | 八个端角点和一个监控点 |

JJF 1376 任务必须填写炉膛长度、宽度、高度和测温区长度、宽度、高度。软件按测温区尺寸计算容积，并核对所选 0.15 m³ 档位。

布点方式可以按生产厂或客户提供的工作区尺寸确定测温区，也可以按炉膛尺寸使用规范图 2，或按实际测温架和工作位置自定义。自定义点数和监控点时，必须逐点记录位置，并在偏离或自定义说明中说明不能采用规范 5 点或 9 点布置的原因。

监控点应按规范位置布置，并确认与控温热电偶测量端的关系。点击查看布点图可以查看当前 5 点或 9 点方案。

8.5 被校设备分辨力

被校温度分辨力和被校湿度分辨力应分别按照说明书或显示能力填写。

8.6 现场条件

两项规范的环境温度范围均为 15 ℃ 至 35 ℃，环境湿度不大于 85 %RH。JJF 1101 还要求气压为 80 kPa 至 106 kPa。软件会阻止超出范围的任务保存。

环境干扰确认框用于确认现场不存在强烈振动、腐蚀性气体、强气流、外部冷热源或其他影响校准的因素。未勾选时不能保存任务。

默认采用空载校准。选择负载时，必须填写负载情况，包括样品、装载位置和对气流或温场的影响。

8.7 稳定条件和正式采样计划

| 规范 | 默认稳定条件 | 默认正式样本 | 默认间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| JJF 1101-2019 | 优先按设备说明书；无规定时到达设定值后等待 30 min，仍不稳定可延长至 60 min | 16 组 | 120 s |
| JJF 1376-2012 | 操作人员确认炉温达到校准温度并处于热稳定状态 | 至少 20 组 | 180 s |

正式样本数和采样间隔允许按现场要求调整。改变 JJF 1101 的 16 组或 120 s 默认计划时，必须填写客户要求或设备运行情况说明。JJF 1376 样本数不得少于 20 组；改变 180 s 间隔，或使从第一组到最后一组的计划时长超过 60 min 时，必须填写偏离说明。

8.8 保存任务前的主要检查

系统会依次检查：

1.  规范、项目、容积分档和校准点方案已经选择；

2.  设定值落在规范适用范围内；

3.  传感器类型已经选择；

4.  测点数、中心点和被校设备分辨力有效；

5.  尺寸完整且计算体积与容积分档一致；

6.  自定义布点、客户指定点、负载或采样计划改变时已填写说明；

7.  环境条件符合范围且环境干扰已确认；

8.  标准器名称、证书、有效期、分辨力和不确定度资料完整有效。

点击保存并进入校准工作台后，任务参数和标准器资料形成快照。

9 校准工作台

9.1 页面组成

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部摘要 | 当前测量、近 5 组趋势预检、中心点、数据质量和最新采集时间 |
| 实时趋势 | 中心温度、湿度 O 点、任务设定值和最近 60 组时间趋势 |
| 测点数据矩阵 | 每行一组完整采集，每列一个任务测点 |
| 工作台控制 | 串口参数、文件记录、连接、实时测量、正式采样和稳定确认 |
| 当前任务 | 规范、设备、设定值、测点数、环境和采样计划摘要 |

9.2 串口参数

1.  点击刷新可用串口。

2.  选择与设备管理器一致的 COM 口。

3.  选择波特率。当前界面提供 115200 和 9600，必须与巡检仪设置一致。

4.  输入从站地址 ，通常为 1，按实际设备设置填写。

5.  输入读取周期，单位为毫秒。默认 2000 ms。读取周期是实时刷新频率，不是正式采样间隔。

9.3 连接巡检仪

点击连接巡检仪后，系统先独占打开串口。此时右上角可能显示串口已打开，等待设备响应。只有收到校验正确、长度完整的 Modbus 响应后，状态才变为设备已响应。

不要把串口已打开理解为通讯已经正常。如果长时间没有响应，应核对端口、波特率、从站地址、接线和设备供电。

再次点击连接按钮可以断开设备。断开前应先暂停测量，避免正在执行的请求被强制中止。

9.4 开始实时测量

设备响应后点击开始实时测量。软件读取完整温度块和湿度块，一轮完整响应形成一行矩阵。任务为纯温度时只保留温度通道；温湿度任务按配置的温度点数和湿度点数显示。

默认勾选自动保存实时记录。开始测量后，每组完整响应立即写入独立实时测量目录。可以点击打开目录查看保存位置。采集期间不要直接编辑正在写入的文件。

9.5 实时趋势

实时趋势显示任务中心温度和湿度 O 点的最近 60 组数据。温度使用左侧蓝色纵轴，湿度使用右侧绿色纵轴，横轴显示实际采集时间。虚线表示任务设定值。

把鼠标移到曲线上可以查看采集序号、毫秒级时间和中心点数值。无效或缺失数据会使折线中断，不会跨异常点直接连接。

趋势预检根据最近 5 组数据提示是否趋于稳定，仅用于辅助观察。该提示不能替代设备说明书、规范稳定条件和操作人员确认。

9.6 测点数据矩阵和数据质量

矩阵的前两列为采集序号和采集时间，后续列按任务自动生成温度 1 至 N、湿度 1 至 N。修改任务测点数后，矩阵、正式采样文件和计算输入会同时更新。

数据质量区域显示任务通道有效数和异常数。将鼠标停留在该区域可以查看异常通道、解析值、单位、范围原因、原始十六进制值和寄存器信息。

9.7 正式校准启动条件

启动校准采样前必须同时满足：

已保存有效校准任务；

巡检仪正在返回有效实时数据；

任务要求的所有温湿度测点均有效；

任务中的标准器证书和能力快照完整且未过期；

JJF 1376 外观和运行检查已经选择符合；

已按任务稳定依据完成等待或人工稳定确认；

已填写被校设备当前温度示值；温湿度任务还需填写当前湿度示值。

若任务采用 JJF 1101 默认等待，设备达到设定值后勾选对应确认框，系统从该时刻开始计时。其他稳定依据或 JJF 1376 任务由操作人员确认设备已稳定。

按钮不可用时，正式校准条件区域会列出尚未完成的事项。最近 5 组趋势即使显示稳定，也不能绕过证书、通道、外观和人工确认。

9.8 正式校准采样

点击启动校准采样后，实时测量继续运行。软件立即建立 JOB 作业目录，并按任务中的正式采样间隔记录完整样本。每次正式记录同时保存被校设备示值。

右侧显示已保存样本数和计划样本数。达到计划数量后，软件执行规范计算、写入校准结果、把作业状态更新为已完成，并启用查看结果与报告。

正式采样期间不要修改任务、关闭程序、拔出串口、断开巡检仪或占用 CSV 文件。通信故障时软件会有限重试；连续失败达到上限后停止请求、释放串口并保留中断记录。

9.9 暂停 清空和返回任务配置

暂停：停止实时测量，并关闭本次实时文件会话；未完成正式采样时作业标记为中断。

清空数据：只清空当前工作台内存中的快照、矩阵和趋势，不删除已经写入磁盘的实时记录或作业文件。

返回任务配置：采集运行时不可直接返回，应先暂停。修改并保存任务后，工作台按新任务重新建立矩阵。

10 结果与报告

10.1 结果页面

正式样本达到计划数量后，结果页显示任务依据、现场环境、标准器快照和当前规范对应的结果。

10.2 JJF 1101 结果

| 结果 | 结果计算方式 |
| --- | --- |
| 温度上偏差 | 所有正式样本中的最大温度减去设定温度 |
| 温度下偏差 | 所有正式样本中的最小温度减去设定温度 |
| 温度均匀度 | 每组最大温度与最小温度之差的算术平均 |
| 温度波动度 | 各测点在规定时间内极差一半的最大值 |
| 湿度偏差 | 最大或最小正式湿度分别减去设定湿度 |
| 湿度均匀度 | 每组最大湿度与最小湿度之差的算术平均 |
| 湿度波动度 | 各湿度测点极差一半的最大值 |
| 扩展不确定度 | 重复性、标准器分辨力、证书 U 和稳定性变化等分量合成后乘包含因子 k |

10.3 JJF 1376 结果

| 结果 | 结果计算方式 |
| --- | --- |
| 炉温均匀度 | 各空间点多次采样平均值相对中心监控点平均值的上偏差和下偏差 |
| 炉温稳定度 | 中心点最大值和最小值相对中心点平均值的上偏差和下偏差 |
| 炉温偏差 | 各点平均值中的最高值和最低值分别减去标称温度 |
| 炉内最大温差 | 每组所有测点最大值与最小值之差中的最大值 |
| 均匀度扩展不确定度 | 极值点与中心点的重复测量平均值分量和证书修正分量合成后乘 k |

10.4 生成 Excel 原始记录

点击生成原始记录 Excel。首次点击时，软件从当前作业目录内冻结的 CSV 生成 报告\校准原始记录.xlsx，随后调用系统默认办公软件打开。文件已经存在时，按钮直接打开现有文件。

Excel 采用与当前规范相对应的原始记录结构，包含规范记录页、正式采样和任务快照。JJF 1101 文件包含传感器布点示意；JJF 1376 文件包含炉膛、测温区尺寸和对应校准结果。

10.5 生成 Word 校准报告

点击生成校准报告 Word。首次点击时生成 报告\校准证书.docx，随后用默认办公软件打开。报告生成后应重点检查：委托和设备信息、规范、校准地点、设定值、环境条件、标准器证书、样本数、计算结果、不确定度、布点图、偏离说明、校准员、核验员、声明和签发日期。

10.6 报告数据来源

Excel 和 Word 只读取当前作业目录中的原始 CSV数据，不读取后来修改的系统设置。因此历史任务可以重复生成相同业务内容，系统设置变化不会静默覆盖历史报告依据。

11 历史记录

11.1 查询作业

历史记录页支持按任务编号、设备名称或证书编号关键字查询，并可按规范和状态筛选。列表显示任务时间、任务编号、规范、被校设备、校准项目、样本进度、状态、Excel 状态、Word 状态和状态说明。

11.2 常用操作

选中一条作业后可以：

打开作业目录；

生成或打开原始记录 Excel；

生成或打开校准报告 Word。

双击列表行也可以打开作业目录。历史页没有多余的逐项 CSV 导出按钮，内部 CSV 由系统自动管理。

11.3 历史状态处理

已完成表示计划样本、结果和作业摘要已完整保存。已中断表示正式样本不足，已有数据保留但不能直接作为完整校准结果签发。保存异常表示本地文件没有完整写入，应先保留目录并检查日志、磁盘和权限。

12 本地数据和文件结构

12.1 存储原则

数据存储为可由 Excel 或 WPS 打开的本地UTF-8 BOM CSV文件。Excel 和 Word 是从原始CSV 生成的交付文件。账户和配置数据信息使用 JSON，不能用 Excel 修改。

12.2 主要目录

| 路径 | 内容 | 卸载后是否保留 |
| --- | --- | --- |
| \Documents\温湿度校准数据 | 正式作业、实时测量、操作记录和运行日志 | 保留 |
| %LocalAppData%\IndustrialEquipmentCalibration | 本地账户、记住密码、系统设置和当前任务 | 保留 |
| %LocalAppData%\Programs\UpperComInspectionInstrument2022 | 程序、运行库和随附文档 | 删除 |

12.3 正式作业目录

目录名称为 JOB-yyyyMMdd-HHmmss-fff_设备名称。

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 作业摘要.csv | 历史列表、任务编号、状态、样本进度和作业路径 |
| 任务信息.csv | 任务配置和标准器资料的冻结快照 |
| 正式采样.csv | 每组一行的正式测点矩阵 |
| 校准结果.csv | 当前规范的最终结果，显示值保留三位小数 |
| 报告\校准原始记录.xlsx | Excel 原始记录 |
| 报告\校准证书.docx | Word 校准报告 |

12.4 普通实时测量目录

目录名称为 实时测量记录\RT-yyyyMMdd-HHmmss-fff_设备名称。

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 实时测量摘要.csv | 会话时间、状态、串口配置、测点数和保存组数 |
| 实时测量.csv | 每轮完整响应形成的一行实时矩阵 |

12.5 日志

操作记录.csv 记录登录、任务保存、报告生成等重要操作。运行日志\运行日志-yyyyMMdd.csv 记录通讯、存储和程序异常。排查故障时应先保留日志和对应作业目录。

13 数据备份与恢复

13.1 备份

1.  暂停实时测量和正式采样并正常退出软件。

2.  确认任务管理器中没有主程序进程。

3.  备份 %UserProfile%\Documents\温湿度校准数据。

4.  抽查备份可以打开，且正式作业至少包含四个业务 CSV 和报告目录。

不要只备份 Excel 和 Word。任务信息、正式采样和校准结果 CSV 是重新生成报告的基础。

13.2 恢复

1.  退出软件并把当前数据目录改名保留。

2.  将备份恢复到原路径，保持目录层级和文件名不变。

3.  启动软件，检查历史记录数量和状态。

4.  随机打开一条 JJF 1101 和一条 JJF 1376 作业，并从 CSV 生成 Excel 和 Word。

5.  验证完成前不要删除恢复前的目录副本。

14 常见故障处理

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| COM 口拒绝访问 | 端口被 Qt、串口助手或残留进程占用 | 关闭其他串口程序，结束残留进程，拔插转换器后刷新串口 |
| 串口已打开但设备无响应 | 波特率、从站地址、接线或供电错误 | 逐项核对设备设置，避免连续快速点击连接 |
| 读取超时 | 通讯波动或响应不完整 | 等待软件自动重试；连续失败后检查设备并重新连接 |
| 个别通道为 0 或缺失 | 接线、寄存器映射、点数或传感器异常 | 对照巡检仪屏幕和任务点数，查看数据质量悬停明细和原始通道文件 |
| 湿度显示负数 | 设备实际返回负值或探头异常 | 核对巡检仪屏幕、原始 HEX 和探头；负值不会进入正式计算 |
| 矩阵列数不正确 | 任务测点数未保存或旧任务仍在工作台 | 暂停测量，返回任务配置保存正确点数，再重新开始 |
| 无法启动正式校准 | 通道无效、未稳定、证书过期、外观未确认或示值未填 | 阅读正式校准条件区域列出的每一项并逐项处理 |
| 标准器资料不完整 | 系统设置缺项或任务快照过期 | 点击同步维护标准器资料，保存后返回工作台再次同步 |
| 报告按钮不可用 | 正式样本不足或结果计算失败 | 完成计划样本并检查缺失通道和作业状态 |
| 报告无法打开 | 文件未生成或办公软件关联异常 | 从历史记录重新选择作业，确认文件存在并检查默认程序关联 |
| 保存异常 | 磁盘已满、目录无权限或 CSV 被占用 | 关闭占用文件的软件，释放空间，保留日志后重试 |
| 异常退出后作业仍显示采样中 | 上次未正常关闭 | 重新启动软件，系统会把遗留作业恢复为已中断 |
| 记住密码失效 | 更换电脑、Windows 用户或加密文件损坏 | 手工输入密码；必要时删除记住密码文件或重新注册 |